ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №___________________

УТВЕРЖДАЮ

_______________        ____________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

«______»   апреля    2013г.

| Заявитель испытаний | НП МЭ |
| --- | --- |
| Юридический адрес заявителя | 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150 |
| Акт отбора образцов продукции | 17.04.2013 |
| Испытательная лаборатория | Метрологическая служба ЗАО «ТЭМ» |
| Адрес испытательной лаборатории | 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150, кор.335, ЗАО «ТЭМ» |
| Дата проведения испытаний | 17.04.2013 |
| Цель проведения испытаний | Основными целями проведения испытаний на защищенность приборов от несанкционированного внешнего воздействия являются: - определение факторов, воздействующих на защищаемую информацию; - определение возможности несанкционированного воздействия на измерительный прибор с целью фальсификации результатов измерения; - определение способов возможного воздействия на измерительный прибор для достижения фальсификации результатов измерения; - дать ответ на вопросы, о технической защите информации приборов от несанкционированного воздействия, приведенные в Опросном листе (Приложения 1); |

Присутствовали:

| 1. Братанов А.О. | ООО «СКБ Взлет» |
| --- | --- |
| 2. Ганич И.Л. | ФБУ «Тест-С.Петербург» |
| 3. Глебова М.В. | газета «Вечерний Петербург» |
| 4. Гребенщиков Д.А. | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 5. Гришин Г.В. | НП «Метрология энергосбережения» |
| 6. Дегтерев К.Б. | ООО «СКБ Взлет» |
| 7. Заботин В.В. | ООО «Петербургтеплоэнерго» |
| 8. Ильин В.К | НП «Российское теплоснабжение» |
| 9. Корыткин В.А | ЗАО «Термотроник» |
| 10. Крейнин П.М. | ВНИИМ |
| 11. Петрухин В.В. | ООО «Ювента» |
| 12. Никитин П.Б. | ЗАО «ТЭМ» |
| 13. Лапенок Б.С. | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 14. Маслецова Ю.Д | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 15. Петров А.А. | ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» |
| 16. Петров А.Б. | ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» |
| 17. Рогозин В.Б. | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 18. Соболев В.В. | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 19. Тофтунов В.Г. | ЗАО УК «Холдинга «Теплоком» |
| 20. Троицкий А.Г. | НПО «Карат» |
| 21. Устьянцева О.Н. | ФБУ «Тест-С.Петербург |
| 22. Чистяков Д.С. | ООО «СКБ Взлет» |

1. Слово взял Лапенок Б.С.

Предложено разрешить проведение видео-фотосъемки и аудиозаписи.

Голосовали: «за» - 21, «против» -0, «воздержались» - 0.

Принято единогласно.

2. Слово взял Никитин П.Б.

Предложено избрать комиссию в следующем составе:

- Петров А.Б., председатель;

- Гришин Г.В. секретарь;

- Дегтерев К.Б.;

- Ильин В.К.;

- Корыткин В.А;

- Никитин П.Б.

- Рогозин В.Б.;

- Троицкий А.Г.

- Устьянцева  О.Н.;

Голосовали: «за» - 21, «против» -0, «воздержались» - 0.

Принято единогласно.

3. Слово взял Петров А.Б.

Предложено провести испытания на защищенность от несанкционированного доступа приборы ЭРСВ (производство ЗАО «Взлет»), ПРЭМ (производство ЗАО НПФ «Теплоком»), «Питерфлоу РС» (производство ЗАО «Термотроник»).

Выступили:

Лапенок Б.С.:

Нет утвержденной методики испытаний, предложено разработать методику при участии всех производителей приборов, отложить испытания до разработки методики; высказано мнение о предвзятости испытаний, задан вопрос – не оспаривается ли данными испытаниями законность производства приборов и выданные на них сертификаты.

Устьянцева О.Н.:

Испытания проводятся, в том числе на соответствие приборов требованиям законодательства по аналогии с контрольной закупкой.

4.Решили:

– провести испытания приборов на базе ЗАО «ТЭМ» в настоящий момент;

– провести испытания приборов, произвольно взятых членами комиссии со склада ЗАО «ТЭМ», и приборов, привезенных на испытания производителями;

– упаковку приборов вскрывают сотрудники сервисного центра ЗАО «ТЭМ»;

– провести проверку приборов на соответствие паспортных калибровочных коэффициентов;

– проверку защиты приборов от несанкционированного доступа провести в два этапа:

1 этап – проверку производят сотрудники сервисного центра ЗАО «ТЭМ»

2 этап – проверку может произвести любой желающий из участников испытаний.

5. Комиссия приступила к работе на установке поверочной водопроливной сервисного центра ЗАО «ТЭМ»

6. Ход испытаний изложен в Таблица 1

7.Для испытания приборов, не подвергавшихся проверке, комиссия будет повторно созвана в течение 2013 г.

8. По результатам проведенных испытаний комиссия сделала следующие выводы:

– рекомендовать производителям приборов вносить калибровочные коэффициенты в паспорта приборов;

– рекомендовать производителям приборов вести постоянную работу по совершенствованию защиты от несанкционированного доступа, так как на любую защиту со временем появляется метод ее взлома;

– комиссия не правомочна рекомендовать ограничение применения приборов, сертифицированных в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:

- Опросный лист , заполненный заявительным порядком производителями приборов (Приложение №1).

- Опросный лист, заполненный по результатам испытаний (Приложение №2).

Таблица 1

| Продукция | Преобразователь расхода электромагнитный «ПРЭМ» |  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Питерфлоу РС» | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» (Лайт+) |  | Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» (Лайт М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | ЗАО «НПФ Теплоком», г. Санкт-Петербург |  | ЗАО «Термотроник», г. Санкт-Петербург | ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург |  | ЗАО «Взлет», г. Санкт-Петербург |
| Раздел 1 Отбор и контроль образцов приборов |  |  |  |  |  |  |
| Тип прибора | ПРЭМ кл.Д Ду40 | ПРЭМ кл.Д Ду40 | РС20-12В Ду20 | ЭРСВ 440Л Ду20 | ЭРСВ420Л Ду20 | ЭРСВ 440Л В Ду32 |
| Заводской номер | №508441 | №492096 | №017834 | №1256317 | №1228814 | №1305096 |
| Дата выпуска/ поверки | 16.04.13 | 18.01.13 | 26.02.13 | 07.03.13 | 12.08.12 | 16.04.13 |
| Отбор прибора | Предоставлен ЗАО НПФ «Теплоком» | Склад ЗАО «ТЭМ» | Склад ЗАО «ТЭМ» | Склад ЗАО «ТЭМ» | Предоставлен ЗАО НПФ «Теплоком» | Склад ЗАО «ТЭМ» |
| Целостность упаковки | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена | Нарушена (упаковочная тара вскрыта, крышка корпуса электронного блока демонтирована) | Не нарушена |
| Пломба Госповерителя | Присутствует Не нарушена | Присутствует Не нарушена | Присутствует Не нарушена | Присутствует Не нарушена | Присутствует Не нарушена | Присутствует Не нарушена |
| Пломба завода-изготовителя | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена | Не нарушена |
| Паспорт прибора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сличение заводского номера прибора и номера в паспорта | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Наличие калибровочных коэффициенты в паспорте | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Калибровочные коэффициенты | U1 = 3798; Q1 = 0,087; U2 =274490; Q2 = 6,274 | U1 = 7417; Q1 = 0,086; U2 =564363; Q2 = 6,621 | А = 0,840042; В = – 0,999417 | К = 0,06245022; Р = – 0,05750207 | К = 0,06250121; Р = –0,008275401 | К =0,1943984; P = –0,2106951 |
| Сличение коэффициентов прибора с коэффициента, указанными в паспорте | Соответствуют | Не возможно | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют |
| Метод сличения коэффициентов | ПО производителя | – | ПО производителя Индикатор прибора | ПО производителя | ПО производителя | ПО производителя Индикатор прибора |
| Сличение | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» |
| Контроль метрологических характеристик прибора при номинальном расходе | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют | Соответствуют |
| Раздел 2 Аппаратное несанкционированное вмешательство |  |  |  |  |  |  |
| Оператор по проверке защиты аппаратной защиты | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют | Специалист холдинга «Теплоком» | Специалист холдинга «Теплоком» | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют |
| Результат несанкционированного аппаратного вмешательства | прибор переведен в режим калибровка, изменены калибровочные коэффициенты | прибор переведен в режим калибровка, изменены калибровочные коэффициенты | – | прибор переведен в режим калибровка, изменены калибровочные коэффициенты | прибор переведен в режим калибровка, изменены калибровочные коэффициенты |  |
| Инструмент для физического доступа | Изогнутая проволока, ПО производителя | Изогнутая проволока, ПО производителя | – | Изогнутая проволока, ПО производителя | Изогнутая проволока, ПО производителя | – |
| Время доступа | 3 минут | 1 минута | – | 20 минут | 10 минут | – |
| Следы взлома при визуальном контроле | Царапины на маске печатной платы прибора, наблюдаемые в увеличительное стекло | Отсутствуют | – | Отсутствуют | Отсутствуют | – |
| Целостность пломбы госповерителя | Пломба не нарушена | Пломба не нарушена | – | Пломба не нарушена | Пломба не нарушена | – |
| Погрешность расходомера после несанкционированного аппаратного доступа | -33% | -33% | – | -33% | -33% | – |
| Контроль изменения калибровочных коэффициентов | Сличение с паспортом. Фискальный архивотсутствует. Примечание: на запрос проверки работоспособности фискального архива в других приборах, предоставленных для испытаний был получен отказ | Сличение с паспортом невозможно, Изменения коэффициентов зафиксированы в фискальном архиве (ПО Pult01 Архив). Сформирована некорректная запись в архиве, дата изменения не соответствует текущей дате | Согласно технической документации доступно сличение с паспортом, на индикаторе прибора, в фискальном архиве | Сличение с паспортом, фискальный архив отсутствует | Сличение с паспортом, фискальный архив отсутствует | Согласно технической документации доступно сличение с паспортом, на индикаторе прибора, в фискальном архиве, контрольной сумме параметров |
| Раздел 3 Программное несанкционированное вмешательство |  |  |  |  |  |  |
| Оператор по проверке защиты программной защиты | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Специалист ЗАО «ТЭМ» | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют | Проверка не проводилась, сведения о способах несанкционированного вмешательства отсутствуют |
| Метод доступа | Использование ключа авторизации, внешне похожего на ключ для сервисных центров, физического воздействия на прибор не оказывалось |  | – | – | – | – |
| Результат программного доступа | Ключ подключен к USB порту ПК, стандартное ПО Pult01 Service произвело авторизацию ключа, аналогичную авторизации ключа сервисного центра. Изменены калибровочные коэффициенты |  | – | – | – | – |
| Время доступа | 1 минута | 1 минута | – | – | – | – |
| Контроль изменения калибровочных коэффициентов | Сличение с паспортом, фискальный архив отсутствует | Сличение с паспортом невозможно, Записи в фискальном архиве отсутствуют | – | – | – | – |
| Погрешность расходомера после несанкционированного программного доступа | -50% | -50% | – | – | – | – |
| Следы программного взлома при визуальном контроле | Отсутствуют, пломбы не нарушены | Отсутствуют, пломбы не нарушены | – | – | – | – |
| Раздел 4 Прочие методы несанкционированного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
| Шунтирование измерительного канала | Возможно шунтирование измерительного канала подключение датчика к плате электронного преобразователя не пломбируется | Возможно шунтирование измерительного канала подключение датчика к плате электронного преобразователя не пломбируется | Недоступно, блок опечатан пломбой госповерителя | Недоступно, блок опечатан пломбой госповерителя | Недоступно, блок опечатан пломбой госповерителя | Недоступно, блок опечатан пломбой завода-изготовителя |
| Оператор по проверке | Специалист ГК «Взлет» | Не проводилось | – | – | – | – |
| Метод воздействия | Скрытая установка резистора 100кОм | - | – | – | – | – |
| Время установки | 3 минуты |  |  |  |  |  |
| Результат воздействия | Погрешность расходомера -7% | - | – | – | – | _ |
| Визуальный контроль | Обнаружение возможно только при отключение проводов датчика от платы электронного преобразователя. Пломбы не нарушены, воздействие не обнаруживается с помощью ПО или методом сличения с паспортом | – |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| ___________________________________________________ подпись | Петров А.Б. |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________ Подпись | Гришин Г.В. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Дегтерев К.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Ильин В.К. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Корыткин В.А. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Никитин П.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Рогозин В.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Троицкий А.Г. |  |
| ___________________________________________________ подпись | Устьянцева О.Н |  |

Приложение №1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ, ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Таблица 1

| № п.п. | Фактор, воздействующий на защищаемую информацию |  | «ПРЭМ» | «ВЗЛЕТ ЭР» (Лайт+) | «ВЗЛЕТ ЭР» (Лайт М) | «Питерфлоу РС» | Карат-520 | Карат-550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень калибровочных коэффициентов, влияющих на метрологические характеристики прибора |  |  | Калибровочные коэффициенты К, Р | Калибровочные коэффициенты К, Р | Калибровочные коэффициенты А, В | Калибровочные коэффициенты | Калибровочные коэффициенты |
| 2 | Имеется ли блокировка доступа на внесение изменений калибровочных коэффициентов | На аппаратном уровне |  | Пломба Госповерителя (1 шт., защитный экран– блокировка режима доступа) | Пломба Госповерителя | Пломба Госповерителя (2 шт., корпус электронного блока, блокировка режима доступа) | Сервисный разъем опломбирован пломбой производителя | Вилка на которую должен быть установлен джампер при включенном приборе закрыта защитным экраном. |
|  |  | На программном уровне |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Возможно ли внесение изменения калибровочных коэффициентов в обход средств штатной аппаратной защиты без нарушения целостности прибора |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Отражены ли калибровочные коэффициенты в паспорте на прибор |  |  | Да | Да | Да | Да | Нет (будут добавлены) |
| 5 | Места резервного хранения калибровочных коэффициентов для возможности их сличения |  |  | а) в протоколах поверки, хранятся на заводе и в ТестСПб б) в электронной памяти прибора, отражается последний вариант коэффициентов в) в паспорте прибора | а) в протоколах поверки, хранятся на заводе и в ТестСПб б) в электронной памяти прибора, отражается последний вариант коэффициентов в) в паспорте прибора г) на индикаторе прибора д) фискальной памяти, | а) в электронном архиве завода-изготовителя б) в электронной памяти прибора (текущий вариант настроек) в) в фискальном архиве (история всех изменений) г) в заводском паспорте прибора д) на индикаторе прибора | Контрольная сумма коэффициентов выводится на индикацию и отражена в паспорте прибора. | База данных производителя. Имеется ПО для проверки калибровочных коэффициентов в приборе. |
| 6 | Наличие в приборе архива изменений калибровочных коэффициентов |  |  | Нет | Да | Да | Нет | Архива нет. Есть служебный счетчик количества изменения настроек в приборе |
| 7 | Возможно ли внесение изменения калибровочных коэффициентов без фиксации в архиве |  |  | – | Нет | Нет | – | Есть служебный счетчик количества изменения настроек в приборе |
| 8 | Допускает ли конструкция прибора скрытого шунтирования измерительного канала с целью искажения результатов измерения без нарушения целостности прибора |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет. Будет испорчена лакировка платы. Будет вскрыта пломба гос.поверителя, пломба производителя. |
| 9 | Имеются ли в программном обеспечении прибора скрытые возможности для искажения результатов измерения |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Приложение №2

Результаты испытаний по опросному листу

| № п.п. | Фактор, воздействующий на защищаемую информацию |  | «ПРЭМ» | «ВЗЛЕТ ЭР» (Лайт+) | «ВЗЛЕТ ЭР» (Лайт М) | «Питерфлоу РС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень калибровочных коэффициентов, влияющих на метрологические характеристики прибора |  | Калибровочные коэффициенты U1,Q1, U2, Q2 | Калибровочные коэффициенты К, Р | Калибровочные коэффициенты К, Р | Калибровочные коэффициенты А, В |
| 2 | Имеется ли блокировка доступа на внесение изменений калибровочных коэффициентов | На аппаратном уровне | Пломба Госповерителя | Пломба Госповерителя (2 шт., защитный экран, блокировка режима доступа) | Пломба Госповерителя | Пломба Госповерителя (2 шт., корпус электронного блока, блокировка режима доступа) |
|  |  | На программном уровне | Нет | Да | Да | Да |
| 3 | Возможно ли внесение изменения калибровочных коэффициентов в обход средств штатной аппаратной защиты без нарушения целостности прибора | На аппаратном уровне | Да | Да | Не выявлено | Не выявлено |
|  |  | На программном уровне | Да (с использованием сервисного ключа) | Не выявлено | Не выявлено | Не выявлено |
| 4 | Отражены ли калибровочные коэффициенты в паспорте на прибор |  | Да (с марта 2013 г.) | Да | Да | Да |
| 5 | Места резервного хранения калибровочных коэффициентов для возможности их сличения (указать где) |  | а) в протоколах поверки, хранятся на заводе б)в электронной памяти прибора, отражаются все варианты коэффициентов в) фискальной памяти, кроме случаев изменения коэффициентов с использованием сервисного ключа д) с марта 2013 в паспорте | а) в протоколах поверки, хранятся на заводе и в ТестСПб б) в электронной памяти прибора, отражается последний вариант коэффициентов в) в паспорте прибора | а) в протоколах поверки, хранятся на заводе и в ТестСПб б) в электронной памяти прибора, отражается последний вариант коэффициентов в) в паспорте прибора г) на индикаторе прибора д) фискальной памяти, | а) в электронном архиве завода-изготовителя б) в электронной памяти прибора (текущий вариант настроек) в) в фискальном архиве (история всех изменений) г) в заводском паспорте прибора д) на индикаторе прибора |
| 6 | Наличие в приборе архива изменений калибровочных коэффициентов |  | Да – выпуск до апреля 2013 Нет – выпуск с апреля 2013 | Нет | Да | Да |
| 7 | Возможно ли внесение изменения калибровочных коэффициентов без фиксации в архиве |  | Да (с использованием ПО для сервис центров и сервисного ключа) | – | Нет | Нет |
| 8 | Допускает ли конструкция прибора скрытого шунтирования измерительного канала с целью искажения результатов измерения без нарушения целостности прибора |  | Да | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Имеются ли в программном обеспечении прибора скрытые возможности для искажения результатов измерения |  | Да | Нет | Нет | Нет |

СОГЛАСОВАНО:

| ___________________________________________________ подпись | Петров А.Б. |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________ Подпись | Гришин Г.В. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Дегтерев К.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Ильин В.К. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Корыткин В.А. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Никитин П.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Рогозин В.Б. |  |
| ___________________________________________________ Подпись | Троицкий А.Г. |  |
| ___________________________________________________ подпись | Устьянцева О.Н |  |